南方医科大学口腔医院影像网络系统(PACS/RIS)应用软件功能要求（总院区PACS改造+番禺、海珠广场院区PACS新建）

一、产品及投标人资格要求：

1、投标人须具有中华人民共和国境内独立法人地位的企业或事业单位。

2、投标人必须为PACS/RIS系统软件制造商或制造商授权的经销商，提供相关证明文件复印件（原件备查）；

3、投标人所提供的PACS/RIS产品必须获得Ⅱ类以上（含Ⅱ类）《医疗器械注册证》；

4、投标人所提供的PACS/RIS产品必须全自主开发，自主知识产权，并取得《软件著作权登记证书》；

5、有与国内大型HIS厂商整合经验，投标人所提供的PACS/RIS产品要求实现与医院现有HIS系统双向集成。

6、投标人所提供的为PACS/RIS产品国内至少3家三级甲等医院采购人实施经验（提供中标通知书或验收报告证明文件）；

7、投标人所提供的PACS/RIS产品在广东省有研发人员以及售后服务团队。

8、PACS/RIS软件可以修改，满足口腔专科医院客户化需求和升级需要。

9、投标人所提供的为PACS/RIS产品在国内至少3家三级甲等口腔专科医院采购人实施经验（提供中标通知书或验收报告证明文件）；

10、PACS软件生产厂商须获得原锐珂(Carestream)影像网络系统(PACS/RIS)生产厂商关于数据集成和业务协同能力的书面认可文件，能与总院锐珂(Carestream)影像网络系统(PACS/RIS)数据库无缝对接或无损迁移至新的影像网络系统(PACS/RIS)，实现跨院图像传输、诊断和管理。

二、PACS/RIS软件招标要求

（一）、PACS/RIS总体需求

1、本项目为南方医科大学口腔医院番禺院区、海珠广场院区PACS/RIS软件系统建设与总院区锐珂(Carestream)PACS/RIS软件系统改造，旨在完成3大院区锥形束CT、数字化全景、数字化牙片等影像设备的集中管理及放射科医技管理系统的建设，实现放射科数字化影像传输、存储、管理及科室的管理、影像报告电子化、与HIS无缝连接，实现总院与2大分院PACS/RIS系统统一管理与信息完全共享。

2、投标人所提供的PACS/RIS产品软件设计必须严格执行国家有关软件工程的标准，符合DICOM以及HL7的相关标准，遵循IHE的相关流程、标准和规则，符合国际、国家、医疗卫生行业相关标准和规范。

3、投标人所提供的PACS/RIS产品所涉及的登记预约、分诊叫号、医生工作站等应用子系统必须是统一数据库管理。

4、PACS/RIS系统需与现有HIS系统无缝连接，HIS系统中病人基本信息能自动传输至每台设备，克服重复输入；同时能与本院电子病历完全兼容，支持电子申请单；并将放射、超声报告回传HIS医生工作站。

5、实现所有数字化设备完全数字化；具有牙科设备（数字牙片、数字全景和口腔CT、口腔CR等）的连接能力。

6、具有以临床应用为中心整合放射科、超声和摄影室等影像设备为一体的解决方案（即在同一软件界面下实现各种不同类型的图像显示及图文报告的录入和浏览），具备未来相关科室和设备的接入的能力。

7、PACS产品要适合口腔专科医院医生的使用习惯：如全口牙片模式时能准确定位至具体牙位、全口牙片能一次性显示、等比例牙片测量分析等功能。

8、临床工作站除应具有全口牙片一次性显示、局部放大缩小、等比例长度测量和测量数据能准确添加到未来电子病历特定部位等功能外，还应具有及时方便浏览放射、超声、病理等图文报告功能，提高临床科室诊断治疗工作的效率。

9、实现快速查询调阅：5个并发用户同时调阅，在百兆网络条件下，首幅图在线调阅时间<2秒，后续连续图像调阅时间<1秒，两秒钟内能开始诊断操作。

10、具备迁移总院历史PACS影像数据的能力并免费实施，实施过程中确保总院历史PACS影像数据与报告数据完整无损迁移。

11、投标人应承担在PACS/RIS软件系统实施中发生的所有费用，包括施工人员的费用、相关的系统集成费用等。

12、能满足三级甲等口腔专科医院评审所有要求（如“危急值”自动识别、提示与警示及各种监测数据统计、汇总等功能）。

13、支持DICOM网络胶片打印。

（二）、PACS工作站清单(总院、番禺院区、海珠广场院区各1套，采购项目完全相同，数量见下表)

| 科室 | 登记工作站 | 影像诊断/报告工作站 | 技师工作站 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☆总院 | 3个 | 5个 | 20个 |
| 番禺院区 | 2个 | 3个 | 10个 |
| 海珠院区 | 2个 | 3个 | 10个 |
| 备注 | 支持多点登记 |  | 支持多点登记、HIS信息能自动传输给设备 |

注：“☆”与总院现有PACS规模、要求一致。

（三）、软件采购清单

3.1  番禺院区、海珠广场院区各1套，采购项目与数量完全相同：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS应用服务器软件(含多级备份软件) | 1套 |  |
| 2 | RIS应用服务器软件 | 1套 |  |
| 3 | PACS综合权限管理软件 | 1套 |  |
| 4 | HIS接口网关软件 | 1套 | 支持HIS信息共享，支持电子申请单、电子病历无缝衔接 |
| 5 | 科室管理、统计软件 | 1套 | 支持设备权限管理和各工作人员工作量统计等功能 |
| 6 | PACS诊断、读片工作站软件 | 3套 |  |
| 7 | 临床工作站浏览Web服务器软件 | 80套 |  |
| 8 | RIS登记终端软件 | 1套 | 支持多点登记和中文信息录入 |
| 9 | 排队叫号软件 | 1套 | 支持分屏显示和中文叫号 |
| 10 | 技师工作站软件 | 10套 | 支持多点登记、HIS信息能自动传输给设备 |
| 11 | 放射胶片打印工作站软件 | 1套 | 支持放射科所有电脑DICOM网络胶片打印 |
| 12 | 二维和三维重建软件 | 20套 | 支持3D、曲面重建、任一层面切割 |

3.2  总院区各1套，采购项目与分院完全相同，数量见下表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS应用服务器软件(含多级备份软件) | 1套 |  |
| 2 | RIS应用服务器软件 | 1套 |  |
| 3 | PACS综合权限管理软件 | 1套 |  |
| 4 | HIS接口网关软件 | 1套 | 支持HIS信息共享，支持电子申请单、电子病历无缝衔接 |
| 5 | 科室管理、统计软件 | 1套 | 支持设备权限管理和各工作人员工作量统计等功能 |
| 6 | PACS诊断、读片工作站软件 | 5套 |  |
| 7 | 临床工作站浏览Web服务器软件 | 不限 |  |
| 8 | RIS登记终端软件 | 1套 | 支持多点登记和中文信息录入 |
| 9 | 排队叫号软件 | 1套 | 支持分屏显示和中文叫号 |
| 10 | 技师工作站软件 | 20套 | 支持多点登记、HIS信息能自动传输给设备 |
| 11 | 放射胶片打印工作站软件 | 1套 | 支持放射科所有电脑DICOM网络胶片打印 |
| 12 | 二维和三维重建软件 | 40套 | 支持3D、曲面重建、任一层面切割 |

注：与总院现有PACS规模、要求一致。

（四）、系统技术要求及配置参数和清单：

1. PACS应用服务器软件

1.1 分级服务器存储：支持多级存储管理模式，便于数据多级备份及存储空间扩展；

1.2 实时同步备份：能根据预设规则对数据进行实时多级同步备份；

1.3 故障自动切换：双机架构存储系统出现故障时，自动切换至备用系统；

1.4 高性能及高可靠性自适应影像访问策略；

1.5 支持建立PACS影像数据存储中心平台；能够管理磁盘阵列等海量数据存储；

1.6 支持大任务量并发请求，支持医院日后进行新设备连接不需再升级PACS服务器软件，服务器操作系统是windows系统平台。

1.7 DICOM Store：支持DICOM设备的原始影像的获取；支持影像与病人信息实时匹配，关联存储；支持临时存储和动态传送。

1.8 DICOM Worklist：支持与DICOM设备进行worklist通讯；支持将病人信息传输到DICOM设备主机，避免检查信息重复录入；支持中文姓名、年龄、检查号、检查类型、检查部位、门诊号、住院号等信息。

1.9 DICOM Query/Retrieve：支持DICOM Query/Retrieve SCP服务；

1.10 多级存储管理：支持三级存储管理模式，便于数据多级备份及存储空间扩展；

1.11 影像压缩：支持在线与近线数据无损压缩，离线数据可采取有损压缩；

1.12 影像归档优先级管理：根据数据访问的频率，影像归档进行优先级优化管理；

1.13 自动路由：能将图像，按预定规定自动提前发送到相应的应用端；

1.14 支持对影像进行预取；

1.15 提供详细的系统日志记录和管理功能，易于进行系统维护；

1.16 具有对影像的分发、获取、存储等参数进行灵活的设置。

2. RIS应用服务器软件

2.1 自动将影像与RIS系统中的数据进行匹配、统一；

2.2 自动归档RIS申请单及报告单；

2.3 提供并支持汇总和统计，跟踪病人状况、检查报告以及资源使用情况；

2.4 对PACS系统中的设备以及站点进行综合的管理，支持在线管理方式。

3.PACS综合权限管理软件

3.1 支持PACS权限统一管理；

3.2 支持用户信息和用户权限管理；

3.3 支持权限级别管理；

3.4 支持权限精细划分，细分到每一个设备和每一项操作。

4.HIS接口网关软件

4.1 支持HIS信息共享，支持电子申请单、电子病历无缝衔接；

4.2 根据医院的HIS系统情况，针对性开放接口，将PACS/RIS系统与医院HIS进行无缝的数据连接，实现病人的基本信息共享；能实现与医院电子申请单、电子病历无缝衔接；

4.3 实现病人报告回传至HIS系统及收费的确认过程。

5.科室管理、统计软件

5.1 支持设备权限管理：如图像的删除功能的管理；

5.2 支持科室业务统计：包括医生与技师工作量、收费、日汇总、收入等；

5.3支持病人信息统计：包括病人年龄、性别等分析统计；

5.4 支持病例信息统计：包括病人阳性率、疾病种类、部位及部位阳性率等分析统计；

5.5 支持日报表、月报表、年报表等统计方式；

5.6 支持统计结果Word、Excel、Html、JPEG等格式导出；

5.7 具备根据医院需要任意定制新报表；

5.8 工作量统计：提供多种组合的工作量统计功能；

5.9 阳性率统计：提供对系统病例阳性病人占有率的统计；

5.10 设备使用率统计：提供对科室各影像设备使用率的统计；

5.11 疾病统计：提供按照标准的疾病分类进行统计；

5.12 收费统计：提供对系统费用收入的分项或总体数据统计；

5.13 分类统计：可以检查部位或检查大类进行分类明细统计；

5.14 报表导出与打印：可以将统计的结果，按照医院习惯的格式打印或导出报表。

6.PACS诊断工作站软件

6.1. 阅片功能

6.1.1 符合DICOM3.0标准，支持DICOM原始影像和无损压缩影像文件浏览；

6.1.2 支持多种条件的组合查询，支持模糊查询；

6.1.3 影像质控：可以对影像图像拍摄质量进行分级评定；

6.1.4 打开或编辑报告，自动在PACS图像显示窗口调阅并显示相关影像；

6.1.5 图像浏览功能：支持单屏及多屏显示，支持高分辨率专业医用显示器显示处理，通过缩略图对病人/检查/序列进行快速导航，灰度和彩色图像的浏览，多检查/序列比较，支持图像的真实大小显示，DICOM信息显示等；

6.1.6 支持多种基本阅片与测量；

6.1.7 挂片协议：针对不同的影像模式，可预设置影像打开方式及布局；

6.1.8 影像删除：在用户权限的允许下，支持对废片的删除操作，但删除后的影像在一定的时间内仍可恢复；

6.1.9 分组标注：对于CT/MR图像，可进行分组标注功能，以便于区分；

6.1.10 影像留痕：图像经处理后，在原始图像不变的前提下，可对处理后图像信息进行保存，下次可以看到同样图像效果或添加的标记；

6.1.11 多序列同步定位：对于CT/MR图像浏览，支持多个序列同步控制及浏览；

6.1.12 用户习惯策略：针对不同的用户使用习惯，用户可自定义个性化按键排列及显示模式；

6.1.13 用户信息漫游：用户的习惯性预设信息，与用户相关联，在任何终端打开效果不变；

6.1.14 支持非DICOM影像的导入，并可转换成DICOM影像存储归档；

6.1.15 影像导出功能：支持DCM、BMP、JPEG和AVI格式导出；

6.1.16图像测量功能：支持直线或曲线长度、角度、面积等测量；

6.1.17图像处理功能：支持多种方式窗宽/窗位的调节，反窗功能，预设窗宽/窗位值，图像移动、无级缩小/放大、感兴趣区缩放、局部放大镜、顺时针/逆时针旋转、水平翻转/垂直翻转、多平面重建（MPR）、最大/最小密度投影等；

6.1.18图像标注功能：文字、标尺、箭头、矩形、椭圆、角度、多边形、自定义图形、通用标识等操作，在图像上任意添加、删除、编辑、移动任何一个标注和标注信息保存等。

6.2.报告功能

6.2.1 多条件组合查询：支持精确或模糊的多条件组合查询；

6.2.2 报告超时预警：对于超出规定时间还没出报告的病人，系统会自动提醒医生；

6.2.3 病历追踪：提供补充其它临床或医技科室检查的内容及结果，以进行长期追踪对比；

6.2.4 典型病例收藏：支持用户收藏个人专用的典型病例库；

6.2.5 支持编辑多个报告：支持同时编辑多个描述相似的报告；

6.2.6 报告模板：提供诊断报告模板层次化管理，用户可自由编辑、修改、删除、增加模板和创建个人模板，支持报告模板的导入、导出，支持从报告添加模板；

6.2.7 报告编辑：支持提供强大的可用户自定义的快捷键的编辑模块，医生可以通过功能强大的自定义快捷键的编辑模块，支持写报告时可调阅电子申请单及检查医嘱，支持病人既往报告自动搜索，方便医生对比检查；

6.2.8 报告审核：支持多级医生审核和会诊，诊断报告的每一次修改（包括修改者，修改时间，修改的内容等），均被系统详细记录，长期保存，并可以方便地被医生或管理人员调出，易于取证；

6.2.9 报告打印：支持报告打印模板，可以由医院自己定义报告模板，自定义打印格式，自定义支持病人基本信息及检查信息显示格式，灵活选择报告打印机，支持报告的预览和打印；

6.2.10 支持提供随访病人的标记、查询，随访信息录入及查询功能；

6.2.11 支持提供教学科研病例库管理功能。

7.临床终端工作站软件

7.1 符合DICOM3.0标准，支持DICOM原始影像和无损压缩影像文件浏览；

7.2 支持多种条件的组合查询，支持模糊查询；

7.3 打开报告浏览，自动在PACS图像显示窗口调阅并显示相关影像；

7.4 图像浏览功能：支持单屏及多屏显示，支持专业医用显示器显示，多检查/序列比较，DICOM信息显示等；

7.5 图像处理功能：多种方式窗宽/窗位便调节，反窗，图像移动、缩小/放大，局部放大镜、旋转、翻转等；

7.6 图像标注功能：文字、标尺、箭头等标识；

7.7 图像测量功能：点CT值/点灰阶值；长度、角度、面积等测量等；

7.8 影像导出功能：支持DCM、BMP、JPEG和AVI格式导出；

7.9 除应具有全口牙片一次性显示、局部放大缩小外，等比例长度测量、种植牙测量分析和测量数据能准确添加到未来电子病历特定部位等功能；

7.10 支持提供浏览PACS影像信息和RIS诊断报告信息，不支持修改和删除功能；

7.11 支持所有二维和三维重建图像的浏览，多平面重建(MPR)、曲面重建(CPR)必须支持动态浏览。

8.RIS登记终端软件

8.1 支持中文信息的录入；

8.2 登记预约：支持HIS信息的直接录入，如支持诊疗IC卡、二维码、条形码的直接扫描录入；

8.3 支持登记多种方式输入，如无挂号的特殊病人可通过快速通道登记，多台登记终端生成唯一的ID号；

8.4 支持检查预约，提供预约列表管理；

8.5 复诊登记：支持对复诊病人登记信息的识别提示及引用；

8.6 支持使用多种输入设备对临床纸介质的原始申请单扫描；临床申请单扫描时间不超过2秒；

8.7 检索查询：提供对系统已有病例的精确查找或模糊查找并支持导出为EXCEL文件；

8.8 分颜色显示检查状态：采用不同的色彩区分病人就诊状态，一目了然；

8.9 当天数据统计：在登记应用端，对当天病人登记数量提供快捷的统计功能；

8.10叫号系统支持：支持集中式分诊叫号或分散式分诊叫号控制功能；

8.11支持多点登记；

8.12支持提供查询、修改、删除、合并病人信息；

8.13支持提供报告集中打印；

8.14支持提供修改病人信息及检查信息；

8.15支持通过诊疗IC卡、住院号或门诊号从HIS上调用病人基本信息。

9.排队叫号软件

9.1 支持中文叫号，叫号方式为：“请***(姓名)到第*室照片”；

9.2 查询叫号列表：在叫号列表中，可应用查询功能；

9.3 设置叫号队列与规则：支持对叫号规则及队列个性化设置功能；

9.4 显示终端控制：可对系统显示终端的多项参数进行个性化配置；

9.5 可根据不同设备类型进行分类排队、叫号；支持扩展为二级分诊叫号模式；

9.6 根据先后顺序自动排队叫号；可急诊优先和人工干预；

9.7 支持等离子电视机显示排队、叫号信息。叫号信息显示格式：“请***(姓名)到第*室照片”；并可自定义显示的其它内容；

9.8 可为诊室的不同状态设置不同的颜色，让护士一目了然。如空闲、忙碌等状态；

9.9 对于已经叫号的病人，在暂时不具备检查要求时可退回分诊台；

9.10 当达到检查要求后可自动优先排队；

9.11 可方便地修改病人状态；

9.12 可设定语音叫号重复次数；

9.13支持键盘快捷键进行分诊，等离子显示的字体、颜色、背景色可自定义设置。

9.14 在空闲时可在等离子上插播检查须知等文字信息或录制的科室、医生介绍等短片。

9.15 每个控制室可自行叫号；为防止误操作，可设定两次叫号的最少间隔时间。

9.16 叫号终端与前台终端可以合并；

9.17 工作站可以查看叫号列表，选叫病人，并可将叫号病人自动设置为当前病人，可以通过设置不使用此项功能；

9.18 支持大屏显示，液晶电视显示、LED等显示设备；

9.19 支持提供诊室、检查设备、检查方法等自动分类排队；

9.20 支持检查医生通过呼叫终端呼叫患者；

9.21 支持检查医生呼叫时，自动语音提示、大屏显示；

9.22 支持提供中文普通话、粤语及英文混合语音输出；

9.23 支持提供“下一位”、“指定呼叫”、“优先”、“等待”等多种呼叫控制功能；

9.24 支持提供呼叫列表；

9.25 支持对排队患者进行管理；

9.26 支持提供友好的中文操作和维护界面。

10.技师工作站

10.1 查阅检查影像：在技师工作站界面，同样支持对图像的浏览处理功能；

10.2 匹配检查影像：对于不支持Worklist功能的设备，支持RIS信息与图像的人工匹配；

10.3 查看申请单：在技师工作站，提供查看电子申请单内容，实现无纸化办公；

10.4 增加检查收费：提供对临时医嘱，需要增加检查费用的输入功能；

10.5 标识胶片打印状态：经系统打印过的图像，可以对其添加打印标记状态；

10.6 胶片打印：支持对胶片的排版及所见即所得的胶片打印功能；

10.7 查看叫号列表：提供两种不同表达形式的叫号列表查看方式；

10.8 叫号、重叫号：对于预期未到达者，可人工干预重复呼叫；

10.9 检查量统计：针对技术工作站，提供针对该应用终端简捷的检查量统计功能；

10.10 图像标注功能：文字、标尺、箭头、矩形、椭圆、角度、多边形、自定义图形、通用标识等操作，在图像上任意添加、删除、编辑、移动任何一个标注和标注信息保存等；

10.11 支持牙齿自动/手动标定，支持全口牙片手动标定到具体牙位；

10.12 支持多点登记、HIS信息能自动传输给设备。

11.放射胶片打印工作站软件

11.1支持DICOM网络激光胶片打印；支持连接DICOM激光相机网；

11.2支持DICOM标准的胶片打印相关服务类；

11.3灵活的图像打印排版，提供根据影像设备自动排版；

11.4支持排版时的图像处理，所见即所得的图像打印；

11.5支持多幅图像的拼图及组合拼图的打印，支持用户自定义不对称的拼图打印；

11.6提供打印任务的查询和管理功能；

11.7 提供丰富的打印参数设置功能；

11.8 支持患者自助打印胶片与影像诊断报告。

12.二维和三维重建软件

12.1 多平面重建(MPR)：实现X、Y、Z三个基准面，每个基准面均可任一角度断层，均值、密度选择，厚度调整； MPR厚度调整：通过鼠标左右键可以改变均值投影和密度投影的厚度；MPR自由面点定位；

12.2 最大密度投影(MIP)：

  - 最小密度投影(MinIP)；

12.4 提供上下颌骨的曲面重建(CPR) 及牙齿的横断面图像：提供感兴趣区图像手动锁定，方便牙科医生制定植牙手术计划和种植前后对比；

12.5 容积重建(VR)；

12.6 平均投影(Raysum)；

12.7图像测量功能：支持直线或曲线长度、角度、面积等测量。