南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）实验室设备（第二批）项目市场调研函

我院拟了解一批关于实验室设备（第二批）的市场动态情况，现邀请有意向的设备生产企业或经营企业根据广东省口腔医学研究院的要求推荐产品。参与办法如下：

一、项目编号：NYKQ-JXSYDY005

二、报名时间：公告之日起5个工作日内。

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交电子扫描件（PDF文件，且小于20MB），打包压缩（文件夹命名规则：项目序号及名称+品牌型号+供应商名称）发至邮箱（nykqsbk@126.com），并与设备科工作人员电话（何老师 020-84233792）确认发送成功，暂无需提供纸质资料。

四、项目内容：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动组织单细胞处理器 | 1 | 1.一机两用，可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液；可以将组织处理成组织匀浆。 2.仪器可以处理多种不同的组织，包括人和小鼠肿瘤组织、小鼠脾脏、神经组织等。 3.所获得的单细胞悬液可以用于细胞分选，细胞培养，流式分析等多种不同的后续应用。 4.满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以满足蛋白制备，提取，分析等应用，也可以满足核酸提取，纯化和分选等后续应用。 5.标本处理：密闭的空间，全过程可以无菌操作，便于后续细胞实验。 6.样本处理应用程序＞40种，有专用于肿瘤、脾脏、神经组织等的程序。 7.使用触摸屏操作，可方便设置各种参数，可以根据实际需求编制、优化程序，满足特殊组织样本的需求。 8.一次同时处理≥8个相同或不同的样品。 9. 仪器可以编程优化方案，并且可以保存方案便于后续使用。 10.标配≥8个独立加热模块便于组织处理过程中的酶解加热。 11.样本容量：0.5-10ml。 12标本大小：20-4000mg。 13转速：200-4000rpm，两个方向，顺时针或逆时针。 14.设备运行情况可通过指示灯的不同颜色监测。 |
| 2 | 荧光成像系统及软件（带CCD彩色相机） | 1 | 显微数码成像系统 1.有效像素：500万像素 2.芯片规格：1/2.3英寸彩色CMOS 3.图像速度：全分辨率实时速度≥30 幅/秒（1920 X1080）（MC170） 4.提供1x-12x的电子增益 5.像素大小： 2.35um*2.35um 6.色彩深度：24位 7.曝光时间：0.5ms 到500ms 8.一体式显像以及数据储存：SD 卡储存数据，内置式摄像接头， 9.HDMI 接口 10.相机独立开关 11.显微镜支架为相机USB独立供电 12.无需电脑，可拍摄照片及动画(MP4),及实时回放，浏览. 13.遥控器控制及操作摄像头 显微图像分析系统 14.无需电脑，可直接连接高清显示设备进行镜下图像的实时预览、拍摄照片及动画(MP4)，并可实时回放，浏览. 15.也可连接电脑作为传统数字摄像头使用，提供同一品牌PC软件，可进行预览、拍照、图像处理及管理、简单测量及标注，升级更多科研模块等功能 |
| 3 | 倒置显微镜（带CCD彩色相机） | 1 | 1.研究型倒置显微镜，无限远校正光学系统。 2.侧出口，100%分光，成像视野≥19mm 3.调焦行程 ≥12mm 4.观察方法：明场， 相差，荧光，可升级微分干涉 5.6位物镜转换器 高级平场荧光专用物镜: 5X，数值孔径≥0.12，工作距离≥13.7mm 10X，数值孔径≥0.25，工作距离≥11mm 20X，数值孔径≥0.35，工作距离≥6.9mm 40X，数值孔径≥0.55，工作距离≥3.3mm 6.双目观察筒，10X 目镜，视野≥25mm 7.5孔位聚光镜， 工作距离≥40mm, 数值孔径≥0.5，可兼容明场、偏光、相差、IMC等观察方式 8.载物台，尺寸≥248 x212mm, 支持培养皿， 多孔板等器皿观察 9.长寿命LED 透射光冷光源照明, 功率≥10W, 寿命 ≥ 50000小时 10.荧光光源：12V120W汞灯光源，寿命≥200h 11.专业荧光摄像系统： 12.电脑：台式电脑i5以上CPU；1G显存；内存4G；1TB硬盘；带DVD刻录；23寸以上显示器；正版win7操作系统。 |
| 4 | 倒置显微镜 | 2 | 倒置显微镜技术参数 1.无限远校正光学系统； 2.具备明场、相差功能观察； 3.具有同轴粗微调焦功能，粗调旋钮扭矩可调，行程9mm, 备有上、下限位装置，上调节行程为9 mm, 最小调节2 μm； 4.4孔物镜转换器，带4个长工作距离相差物镜， 配备5X、10X、20X、40X物镜； 5.LED冷光源透射光照明，恒定色温无热辐射，寿命≥50000小时，具有自动关闭功能,节能环保； 6.照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜，并可调节聚光镜工作距离 7.铰链式双目镜筒，视野数≥20mm，瞳距调节55-75mm； 8.目镜：10倍，视场数≥20mm，屈光度可调； 9.载物台262 x 212mm，可配万能通用样本夹，可用于观查不同形状的器皿如96孔板、24-68mm培养皿等而不用更换载物台适配器，也可用于120mm玻片； 10.超长工作距离聚光镜：数值孔径≥0.45，工作距离≥50mm，孔径光阑可调； 11.自动光强调节功能，相衬与明场转换时，光强自动调节，保护眼睛，节约时间。 |
| 5 | 粒径分析仪 | 1 | 粒径分析仪用于测量胶体粒度大小以及分布表征；体系分散聚集行为研究；测量各种体系的Zeta电位及等电点，谱图和数据可输出，是用于材料研究的基础。 |
| 6 | 冻干机 | 1 | 冻干机用途： 用于实验室生物样品,生物制剂，药品的冷冻干燥 1. 工作条件 1.1 工作温度： ＋10℃～＋25℃ 1.2 电源要求： 220V， 50Hz 2. 技术要求 2.1 主机：2.1.1 VGA-TFT 彩色触摸屏操作面板≥5.7 英寸； 2.1.2 可实现真空自动控制， 有利于更好的控制产品温度及提高冻干效率； 2.1.3 真空度显示范围 0.001-1000mbar， 显示精度为 0.001mbar， 真空传感器为派纳尼真空传感器。 2.1.4 内置冰上蒸汽压曲线， 实现真空度和样品温度偶联显示。 2.1.5 冷阱最大凝冰容量： ≥4 Kg， 容积≥6.5L 2.1.6 凝冰效率 ： ≥4 kg/24h 2.1.7 工作温度： ≤-85℃ 2.1.8 制冷功率： ≥2*0.51 KW 2.1.9 冷阱大开口设计， 直径≥300mm， 便于水蒸汽的快速输送 2.1.10 冷阱和冷凝管由 316L 不锈钢制成， 防腐蚀抗变形， 电解抛光处理， 易于清洗， 冷凝管暴露于冷 阱内， 具有冷阱预冻功能。 2.1.11 操作语言设置≥10 种， 包括中文操作系统。 2.1.12 采用无氟环保制冷剂， GWP（全球变暖潜能值） ≤10 2.2 真空系统： 2.2.1 真空泵抽气速率： ≥98L／ min， 2.2.2 极限真空： ≤2× 10－3mbar 2.2.3 需要配置油雾过滤器， 防止污染环境 2.3 冷冻样品干燥室: 2.3.1 干燥室为透明有机玻璃材质， 带12个接口， 2.3.2 防老化橡胶阀内置不锈钢接头， 防腐蚀抗变形； 2.3.3 不锈钢隔板 |
| 7 | 荧光酶标仪 | 1 | 荧光酶标仪包含荧光、化学发光、吸收光检测功能，独特的双光源双光路光路设计，应用广泛，可满足实验人员的不同实验要求。 工作条件 环境：能在18℃～40℃室温，相对湿度10~85%环境下运行。 电源及插头：能在AC220V±10%，50Hz条件下连续工作 |
| 8 | 厌氧工作站 | 1 | 于微氧菌、厌氧菌培养和实验操作。 1.工作腔容积不小于388L，培养室不小于51L，传递腔不小于14L 2. 培养室温度:室温+5℃—70℃，培养室温度均一性：±0.5℃ 3.外形尺寸（cm）：124.5ⅹ81.3ⅹ70.1 传递室尺寸（cm）：22ⅹ27.2ⅹ22.9 操作室尺寸（cm）：83.8ⅹ73.4ⅹ63.5 独立培养室尺寸（cm）：69.9ⅹ21.6ⅹ34 4..独立培养室可容纳培养皿数量（个）：300 5.在保证操作舒适性下，整个操作室可容纳培养皿（个）：750 6.配备独立氧浓度控制器，可实现＜20%的微氧实验或者＞20%的高氧气浓度实验。 |
| 9 | 厌氧环境生成系统 | 1 | 技术规格 1电气参数：电压220V，频率50-60Hz，保险丝6.3A，功耗616W 2结构参数：碳钢机箱ABS上盖，L:290mm*W:250mm*H:350mm，净重≤16.3Kg； 3运行环境：10℃-50℃，相对湿度20%-80%，存储温度0℃-70℃； 4配置：多功能厌氧环境生成系统主机1套，OTB探头1套，CH探头1套，1.5L培养罐1套，2.5L培养罐1套，钯触媒6包，标准混合气1500L。 |
| 10 | 全自动菌落计数仪 | 1 | 1. 全不锈钢机身 2. CMOS 彩色相机 3. M12 镜头 4. 28 倍数码变焦 5. 分辨率: 100 万像素 6.数据安全：修改后的数据可追溯性，符合 21 CFR part 11/与 LIMS/SIL 系统连接 |
| 11 | 二氧化碳培养箱 | 13 | 1工作体积≥165升 2.标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度，单隔板承重≥10kg 4.温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 5.温度控制精度 （时间）：±0.1℃ 6.温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点 7.温度跟踪报警：有, ±1℃ 8.温度显示：触摸屏 |
| 12 | 低氧培养箱 | 2 | 1.工作体积≥165升 2.标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度，单隔板承重≥10kg 4.温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 5.温度控制精度 （时间）：±0.1℃ 6.温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点 7.温度跟踪报警：有, ±1℃ 8.温度显示：触摸屏 9.保温方式：直热式 |
| 13 | 生物安全柜（A2型） | 18 | 1气流模式：30%外排，70%循环 2内部尺寸(W×D×H)≤1200x630x780mm 3外部尺寸(W×D×H)≤1300x802x1520mm 4配置： 主机*1，紫外灯*2，照明灯*1，搁手架*2，梯形挂包架*1，移液枪架*1，可调高度支架*1, |
| 14 | 真空吸液器 | 10 | 1、液体不与吸液手柄内部部件直接接触，易于清洗，延长使用寿命 2、设备工作时噪声低于60DB，减少实验室环境内的噪音，降低对使用人员听力的损伤 3、主机设备标配单通道吸头/多通道吸头/抽吸移液管适配器 4、吸液手柄设有连续吸液开关，可灵活切换手动模式和连续吸液模式 5、快速自旋接头和止水夹设计，轻松拆装集液瓶的同时可避免瓶内液体污染实验环境 6、可同时使用两个手柄吸液，选配带有三通接头的手柄套件，可实现一台主机连接两个吸液通道手柄，满足多名实验人员同时操作 7、吸液手柄、多种适配接头、管路、自旋接头、止水夹及储液瓶均可清洁，且可承受121℃高温蒸汽灭菌 8、速度调节按钮无极可调，可根据实际实验需求灵活调节 9、单/多道吸头适配器配有退吸头扳机，实现一键退吸头。 |
| 15 | 红外接种环灭菌器 | 6 | 1、灭菌区总长：100mm 2、最大消毒物品外径：≤φ53mm 3、中心区最高温度：900℃（建议灭菌温度设定为800℃） 4、加温区控温范围：RT+5～900℃ 5、控温精度：±15℃ 6、升温时间：750℃＜20min 7、功率：410W 8、电源：交流220V±15％ 50Hz 9、产品外形最大尺寸：170*105*280mm |
| 16 | 冷冻离心机（水平转+定角转） | 1 | 1、主机最大容量要求：水平转子≥4×750ml；固定角转≥56×15ml离心管；固定角转≥28×50ml离心管；水平转子≥16×微孔板；固定角转≥48×1.5/2.0ml离心管。 2、最大相对离心力≥20913g，最大转速≥14000rpm； 3、转速精度要求：≤10 rpm 4、配置要求： 4.1、主机一台； 4.2、水平转子一个， 4.3、250ml矩形吊篮4个， 4.4、15ml锥形管适配器4个； 4.5、50ml锥形管适配器4个； 4.6、水平转子的微孔板吊篮4个，要求一个吊篮可同时离心4块微孔板或一块深孔板； 4.7、6×85ml固定角转一个； 4.8、15ml锥形管适配器6个； 4.9、50ml锥形管适配器6个； 4.10、操作说明书一份。 |
| 17 | 小型台式高速冷冻离心机（2ml定角转） | 3 | 1、最大相对离心力（rcf）：≥21,300×g（15,060 rpm） 2、最大转子容量 24×1.5/2.0 mL 离心管，10×5 mL 离心管，96×0.2 mL PCR管； 3、噪音水平：<54 dB(A) 4、从零加速至最高转速的时间：≤15 秒 5、从最高转速降速至零的时间：≤15 秒 6、离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心 7、温控范围：-10℃至 40℃ 8、即使在最高转速也可保持 4℃ 9、配置要求： 9.1、主机一台， 9.2、24×1.5/2.0ml固定角转一个， 9.3、转子盖一个， 9.4、操作说明书一份 |
| 18 | 小型台式高速离心机（2ml定角转） | 1 | 1、最大相对离心力（rcf）：≥21,300×g（15,060 rpm） 2、最大转子容量： 24×1.5/2.0 mL 离心管，10×5 mL 离心管，96×0.2 mL PCR管； 3、噪音水平：前 12 分钟平均为 45 dB(A)，之后为 < 51 dB(A) 4、从零加速至最高转速的时间：≤15 秒 5、从最高转速降速至零的时间：≤15 秒 6、离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心 7、配置要求： 7.1、主机一台、 7.2、24×1.5/2.0ml气密性固定角转一个， 7.3、铝合金材质转子盖一个。 7.4、操作说明书一份 |
| 19 | 台式高速冷冻离心机（定角转） | 1 | 1、主机最大容量要求：水平转子≥4×750ml；固定角转≥56×15ml离心管；固定角转≥28×50ml离心管；水平转子≥16×微孔板；固定角转≥48×1.5/2.0ml离心管。 2、最大相对离心力≥20913g，最大转速≥14000rpm； 3、转速精度要求：≤10 rpm 4、软加速档数≥10档；软减速档数≥10档； 5、用户自定义程序≥35个； 6、离心计时30秒至99分钟，可连续离心； 7、具有单独的瞬时离心按键，方便操作； 8、最高转速运行时噪音水平低≤55db(A)； 9、温控范围：-9℃至40 ℃； 10、开盖高度要求≤80cm，方便使用人员操作； 11、配置要求： 11.1、6×85ml固定角转一个； 11.2、15ml锥形管适配器6个； 11.3、50ml锥形管适配器6个； 11.4、操作说明书一份。 |
| 20 | 冷冻离心机（水平转） | 1 | 1、最大相对离心力（rcf）：≥3,000×g（4,400 rpm）； 2、最大转子容量：≥4×100 mL； 3、噪音水平：≤46 dB(A)； 4、温度设定范围：-9℃至40 ℃； 5、配置要求： 5.1、主机一台； 5.2、4×100 mL水平转子一个； 5.3、15ml管适配器4个； 5.4、50ml管适配器4个； 5.5、2-7ml 流式管适配器4个； 5.6、4-10ml 采血管适配器4个 5.7、操作说明书一份 |
| 21 | 恒温混匀仪 | 1 | 1、应用范围：加热、混匀、制冷； 2、温控范围：最低室温以下15℃，最高100℃。 3、最大温控精确性：≤±0.5℃，在20-45℃下。 4、最大加热速率：≥6℃/分钟 5、最大制冷速率：≥2.5℃/分钟，100℃至室温之间。 6、混匀频率：300-3000rpm。 7、混匀振幅（直径）：3mm。 8、计时：15秒至99小时30分钟，可连续运行。 9、程序功能：可编辑≥20个程序；快速程序按键（预设、可重写）≥5个；可编程等级≥4个。 10、具有二维混匀操控技术，可以对样品管和工作板中的液体样品进行可控的、快速高效的二维混匀。 11、具有防溅射技术，防止管盖润湿和交叉污染。 12、热盖可防止形成冷凝水，提高实验重复性，确保检测结果。 13、独立的传感器控制的加热模块，具有最佳的温控精确性和均一性。 14、预设程序按键和温度按键可在所有通用样品管和工作板中进行加热、混匀和制冷。 15、配置要求： 15.1、主机一台， 15.2、24×1.5ml加热模块一块。 15.3、操作说明书一份 |
| 22 | 制冰机 | 1 | 1.采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。 2.箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。 3.采用优质高效R134a无氟压缩机，零部件均经SGS公司检测，符合欧盟RoHs环保指令要求。 4.所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证，认证零部件，安全可靠。 5.制冰过程采用全电脑程序控制，进口电脑芯片， 控制可靠，运行平稳。 6.采用意大利技术的Haitec二级减速器，噪音低，运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 7.螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。 8.独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无殘水、节水节能。 9.有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 10.所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。 11.前部设有电源开关和功能指示灯，周到详细的操作说明，使用直观方便，各项安全指标均经电性能测试通过，安全放心。 |
| 23 | 移液枪 | 4套 | 一、配置要求： 其中2套每套量程包含：0.1-2.5ul一支；0.5-10ul一支；2-20ul一支；10-100ul二支；100-1000ul一支；移液枪架2个 另外2套每套量程包含：0.1-2.5ul一支；0.5-10ul二支；；10-100ul一支； 100-1000ul二支；移液枪架2个 二、技术参数: 1. 人体工程学设计，重量≤80g（单道）； 2. 操作力小，避免手部重复性劳损； 3. 四位数字放大体积显示，更精准设定体积；位置合理，便于移液时观察； 4. 可整支高温高压灭菌，操作更方便； 5. 弹性吸嘴功能，降低装配/脱卸吸头的用力，确保吸头装配气密性且提高移液均一性； 6. 密度调节功能，可根据溶液属性进行密度调节，移液更精准 7. 快速衔接卡口。方便徒手拆卸下半支，易于清洁和维护； 8. 颜色标识及体积标识可快速识别体积大小及适配吸头； 9. 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 10. 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪； 11. 活塞系统：超轻、耐化学腐蚀。 |
| 24 | 细胞计数仪 | 1 | 1.颠覆性的直接加样技术，无需专用细胞计数板 2.创新的可变景深技术，可针对不同大小和浓度的细胞样品选择不同检测高度 3. 独有的小细胞技术功能，可以精确计数小于10um的细胞 4.明场模式，台酚蓝检测 5.基于lumex智能操作系统，独立app，可抓屏，可屏幕缩放，便于观察单个细胞 6.检测浓度范围：7X102– 2.5X107cells/ml 7.细胞直径范围：4 – 400 um 8.样品体积：5ul(50um高度)，10ul(100um高度)，40ul(400um高度)可调 9.检测速度：明场<6秒 10.样品基座材质：光学级蓝宝石 11.明场照明：LED 530nm 12.触摸屏：多点触控，高清1280×800彩色屏 13.专业级图像： 500万像素图像 14.处理器：英伟达TegraK1超级芯片处理器 15.内存：60G固态存储器，可升级到1T |
| 25 | 双开门冰箱（4℃+-20℃） | 6 | 变频/定频：变频；门款式：对开门；控温方式：电脑控温；制冷方式：风冷宽度：90.1-95cm，主色系：银色系面板材质：PCM彩涂板；总容积：600L及以上放置方式：独立式，LED显示屏 |
| 26 | 4℃医用冰箱 | 6 | 1、有效容积：箱内有效容积≥400L；外部尺寸≤665mm*710mm*1965mm 内部尺寸≥530mm*590mm*1380mm； 2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃； 3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡。 |
| 27 | 脱色摇床 | 3 | 脱色摇床用于实验样品混匀、脱色、脱钙等 电源：220V，功率：40W，频率：40～240转/分，旋幅：回转半径15mm，速度：无极调速、数字显示，托盘：320×265mm，定时：0～120分/连续，外观尺寸：370×335×145mm。 |
| 28 | 超声波清洗机 | 1 | 超声波清洗机技术参数： 清洗机采用单片机软件操作 清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢 数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示 数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度） 标配超声波清洗机常规换能器超声功率50W/个，超声频率40KHz 清洗机电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低 |
| 29 | 水浴锅（3孔） | 1 | 1、控温范围：室温+5℃~100℃ 2、温度精度：0.5℃ 3、温度均匀度@37℃：0.5℃ 4、孔数：3个 5、容积：2L×3孔 6、与水接触表面均采用不锈钢材料和PC材料，耐腐蚀性强 7、水槽后置独立排水阀，可清洗内胆后排尽污水 8、微电脑程序PID自动控温，控温均匀、精度高 9、内置水位传感器，防止干烧带来的隐患，安全可靠 10、双数码管数字全息显示温度和定时时间，参数显示准确直观，具有蜂鸣报警提示功能 |
| 30 | 十万分之一天平 | 1 | 1.量程：42g/120g，可读性：0.01mg/0.1mg，重复性：0.01mg/0.1mg ，线性误差：0.2mg，防风罩有效高度:234mm 2.采用280MIPS中央处理器及72MHz总线速度，确保快速获得称量结果 3.动态图形显示（SmartTrac），直接显示天平已使用的称量范围 4.至少3个功能键（SmartKeys）可直接调用预设的称量应用程序 5.全自动校准技术（FACT）实现温度漂移和工厂时间设置触发的全自动校正 6.内置多种称量应用程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计称量、密度称量、配方称量、自由因子测量、求和称量 7.称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看 8.可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始，无需其他辅助软件 9.1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果，菜单保护功能，避免天平设置被更改 10.多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的操作性能 11.易于使用的天平自维护功能，例如：键盘测试，重复性测试等.具有IP54防尘防水等级 13.前置水平调节脚和水平指示器.水平锁定装置（LevelLock）.下挂钩设计.清晰的高对比液晶显示屏(HCD) 14.内置时间和日期，符合GxP规范的称量结果打印输出.内置RS232和USB通讯接口，方便连接电脑，打印机等外围设备 |
| 31 | 超声波细胞破碎仪（超材料用） | 1 | 适用于0.5-600ml容量的样本，具有超声时间、功率连续可调等优势，能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌，同时可用来乳化、分离、分散、提取及加速化学反应等。广泛应用于生命科学、材料科学等领域。 主要技术参数: 1、频率：19.5-20.5KHz 频率自动跟踪 2、功率：1800W（1%-100%） 3、破碎容量：50-1200ml 4、随机变幅杆：15mm，可选配20mm、25mm、28mm 5、占空比：0.1-99.9 % 6、温度报警：0-99.9℃，有（防止样品过热） 7、采用7寸TFT触摸屏显示 8、中央微机集中控制，超声时间，功率任意设定 9、样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警 10、报警：时间、温度、过载，温度报警，防止样品过热； 11、具有脉冲和连续工作并带有测试功能。 12、隔音装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计，配备光照、自动升降、门锁等功能。标配钛合金换能器，可长时间持续超声。 13、主机+换能器重量： 11.8kg 14、电源机箱尺寸：430*245*300mm 15、隔音箱尺寸：345*345*535mm 配置：主机一台，光照、自动升降隔音箱一台，钛合金换能器一个，钛合金变幅杆：15mm三根、20mm二根，工具箱一个。 |
| 32 | 除湿机 | 4 | 定时功能：支持定时功能 排水方式：水箱/下排水 除湿原理：压缩机式 日除湿量：≥22L |
| 33 | 防爆试剂柜 | 3 | 双层防火钢板制作,两层钢板之间有38mm的空气绝缘层 ，1.2mm的优质钢板经过点焊接。三点联动式门锁设计,柜门可轻松启闭180度。5cm高的防漏液槽防止意外流出的化学液体外溢，专业规范的警示标签醒目防腐蚀 ，柜体两侧壁设计有直径为2英寸的防闭火装置双透气孔独有的防溢漏式层板每6cm可上下自由调节,可以根据实际存储化学物品的需要增配层板。镀锌钢层板独特配有聚乙烯防溢盘,柜子内外都喷涂有环氧树脂漆严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线,避免危险的发生，可经过消防防火防爆认证。 |
| 34 | 生化培养箱 | 4 | 1、控温范围：0～60℃ 2、温度分辨率：0.1℃ 3、温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 4、温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃） 5、工作环境温度：+5～30℃ 6、输入功率：500W 7、内胆尺寸(mm)：（W×D×H）503×370×808 8、外形尺寸(mm)：W×D×H 600×630×1360 9、载物托架（标配）：3块 10、定时范围：0～9999min |
| 35 | 烘箱（约100L） | 2 | 1.大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。 2.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。 3.箱体左侧配有直径为25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。 4.当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。 5.微电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行加热干燥试验。 6.可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间 0～5999分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调。 7.多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。 8.独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。 9.温度偏高或偏低及超温报警。 |
| 36 | 烘箱（约400L) | 1 |  |
| 37 | 台式恒温水平摇床 | 1 | 1、振荡频率：30-300rpm （下两层30-350rmp) 2、控制方式：P．I．D微电脑智能控制 3、振荡频率精度：±1rpm 4、最大容量:单层250ml×24或500ml×15或1000ml×12或2000ml×6共三层 5、摇板振幅：Ф26mm 6、定时范围：0-999.9小时 7、温控范围：4～60℃ 8、摇板尺寸（长×宽）：单层522mm×377mm共三层 9、温度调节精度：±0.1℃ 10、标准配置：万能夹具（固定夹具可选） 11、温度均匀度：±1℃（at37℃） 12、显示方式：LCD（液晶显示屏） 13、外型尺寸：（长×宽×高）：899mm×712mm×1717mm 14、对流方式：强制对流 |
| 38 | 台式垂直摇床 | 1 | 1、电源：220V 功率：35W 2、摇床动作：三维旋转 3、速度范围：5-80rpm 4、角度调整：手动可调 5、定时范围：0～120分 6、拖盘尺寸：320×265mm 7、外型尺寸：370×335×190mm 8、最大载物量：5kg |
| 39 | 氧气检测仪 | 1 | 1:可以同时具有现场检测浓度显示、信号变送、led 灯和继电器报警功能。大众系列固定式氧气检测仪工作原理是将现场检测到的氧气气体浓度，转换 为对应的标准信号，然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制。带显示 2:超高清彩色显示屏。远距离可视，可视距离10 米（5.0 视力）； 3:超高清彩色显示屏。远距离可视，可视距离10 米（5.0 视力）； 4:黑匣子功能：操作、报警记录，超温度使用记录，超量程使用记录； 5:提醒和报警功能齐全：传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等； 6:隔爆设计、本安设计、RoHS 设计； 7:快速反应：对比同行同类产品，检测速度快； 8:零点自动校正：针对某些环境应用， 10仪表可实现零点自动校正功能； 9:多级标定功能：可实现高精度检测的成熟技术，已经过市场多年验证 10:双操作方式：按键操作+遥控操作。 |
| 40 | 小动物手术灯（冷光源）-科研设备 | 1 | 1.LED 光源，灯泡寿命超长，光效高 2.冷光，防止局部组织温度升高 3.可以调节光的亮度，适合不同手术部位 4.配有双光纤，光纤角度可以随意调节 5.光源类型：LED |
| 41 | 单开门冰箱（4℃+-20℃）300L | 1 | 1.控温方式：电脑控温; 2.温度范围：4℃， -20℃; 3制冷方式：风冷（无霜）; 4.门款式：单开门; 5.外部材料：VCM覆膜彩涂板，防腐蚀、抗氧化、易清洁。 6.内部材料：PS内胆，材质更耐用、储存物品更安全 |

声明：本公告所述的功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗教学设备市场调研参考所用。

五、报名企业须具备的条件：

1.具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任；

2. 具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加此项采购前三年内，在经营中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；

7. 其他必须具备的资质。

六、报名资料（所有资料均需盖公章）：

注：报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、代理商公司名称、项目联系人姓名及手机号码、生产厂家、设备产地、设备型号。

1．具体资料明细（按如下顺序排列）：

（1）报名企业公司证件：含公司营业执照、医疗器械经营许可证等，公司对授权代表的授权书，附授权代表身份证复印件等有关证件；

（2）产品资料：产品彩页、产品详细参数及配置清单、医疗器械注册证和登记表（在国家相关网站查询打印件加盖公章）、产品的生产厂家授权函（原则上要求厂家或一级代理参与，生产厂家直接参与除外）等；

（3）各产品报价单：须列明品牌厂家、规格型号、配置清单（可报不同档次的产品）；

（4）所报产品需配套一次性试剂/耗材使用的，提供已在广东省或广州市医用耗材交易平台备案及试剂/耗材单价并提供平台编码；

（5）所报产品可否收费，提供使用单位收费情况或产品适用的收费编码；

（6）销售记录（对应产品型号，需提供证明，如发票、合同、中标通知书），近三年全国知名口腔医院或三甲公立医院的记录资料为佳；

七、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业。

八、召开现场市场调研会议，供应商当天需出示绿码进医院参与调研工作。

注：有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。如有虚假、违规行为，一经发现，将列入我院供应商黑名单。