南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区德国迪珥电动抽吸系统维护服务（型号：V9000)
报价询价函
南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

一、项目简要

1、 项目编号：NKY2020707132（97776）
2、 项目名称：番禺院区德国迪珥电动抽吸系统维护服务（型号：V9000)。
3、 地址：广州市番禺区新艺路12号。
二、资金性质/来源：非财政性资金/单位自筹资金。
三、服务期限：三年，期间合同一年一签。
四、投标人资格：

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；
2.应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.1具有进行迪珥中央负压抽吸系统维护保养资质及厂家授权证明文件；
2.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2.4参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.本项目不接受联合体投标。
4. 投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

5、报价人提供相关资料必须真实有效（提供承诺函加盖公章）；
6. 本项目不接受联合体投标。

五、设备安装及使用情况
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	使用情况

	1
	迪珥电动抽吸系统
	V9000
	1
	使用中


六、维保义务
1.维保收到设备故障报修通知，须优先安排上门维修。除不可抗力因素外，维保于1个小时响应并提供电话支持，2小时内到达现场处理。（不可抗力是指在订立本协议时不可预见，在维保过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和另外约定的其他情形）
2.维保免费更换达到使用期限的全部耗材，协议期间上门维修及保养，不再收取上门费及工时费。（人为或不可抗拒的因素损坏除外）
3.维保在协议约定期间进行维修保养需要更换的配件费用须与协议报价一致，不以任何原因调整。（详见附件耗材更换需求清单及报价）
4.维保提供更换的部件必须为设备原装部件，如有特殊情况，维保须在与医院协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。
5.除耗材外，如果维保更换的部件在质保期间内损坏，则由维保免费进行更换、维修，更换的配件要有相应的维修记录单进行证明。
6.维保根据协议内设备情况制定设备维护计划，并报之医院。在没有医院报修通知的情况下，维保按维护保养计划，对协议内设备进行上门维护。并建立专属维保档案，做好耗材更换与设备维护记录，方便随时查阅。
7.如需要更换协议清单以外的耗材配件，维保须另外进行报价。
8.免费培训至少 1-2 名设备操作管理人员，能进行设备日常操作和一般故障处理。
9.维保自行组织技术人员，并负责做好施工现场的安全质量工作，负责给维保的施工人员购买意外险、因施工工作造成的一切安全事故责任由维保承担。

七、维保需求技术文件：
1. 清洗分离罐内置粗过滤器，防止分离罐堵塞，影响牙椅强弱吸吸力；
2. 检查分离罐内部浮球使用情况，防止分离罐水位过高，设备停机；
3. 检查每个电机的运行情况，可以及时发现电机问题，防止电机损坏；
4. 清洗更换电子旁路阀和平衡海绵；
5. 更换电机排气单向阀。
6. 更换选为阀。
7. 更换已使用超过3500小时的细菌过滤芯。
八、报价方式
1、受邀单位须对项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

2、项目报价邀请发出时间：    2022年7月11日。

3、报价截止时间内：        2022年7月15日17时。

九、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科
3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐
5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com
十、录用原则
1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。
3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目移交医院招标采购中心定价招标采购。
 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

                          2022年7月7日

附件一：

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）
番禺院区迪珥中央负压抽吸系统维保服务评价表
	考核项目
	序号
	检查项目及质量要求
	占分
	评分标准
	得分

	基本要求
	1
	按要求完成迪珥中央负压抽吸系统相关设备的日常保养及维护
	15
	每一处不达标扣8分
	

	
	2
	维修技术、质量是否满意
	15
	
	

	
	3
	如巡检时发现异常情况，要及时处理
	15
	
	

	
	4
	如遇突发情况，是否按规定时间及时到场解决问题
	15
	
	

	
	5
	是否有填写维护情况记录
	15
	
	

	工作人员
	6
	遵守甲方规章制度，积极配合甲方人员的工作
	5
	每一处不达标扣3 分
	

	
	7
	工作制服整洁，服务态度好                                                                                                                                      
	5
	
	

	
	8
	精神饱满、态度和蔼可亲、主动热情、礼貌待人
	5
	
	

	
	9
	工作现场不与他人闲聊、不做与工作无关的事、
竭尽所能完成工作
	5
	
	

	
	10
	按操作规程安全工作
	5
	
	

	
	总分
	

	意见和建议：


备注：考核标准总分100分，综合评分低于80分一次，给予警告，服务公司需向总务科提交整改措施，总务科监督整改；低于80分两次，扣除5%的合同款；低于80分三次，不再续签合
