南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）手术室集中控制系统项目的市场调研函

我院拟了解设备的市场动态情况，现邀请有意向的设备生产企业或经营企业根据我院对产品的配置要求推荐产品。参与办法如下：

- 项目编号：NYKQ-20220913

二、报名时间：公告发起之日起至2022年9月22日17:00。

三、报名方式：请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：①电子扫描件（PDF文件，且小于20MB），打包压缩（文件夹命名规则：项目名称+品牌型号+供应商名称）发至邮箱nykqsbk@126.com

②同时提供纸质资料（加盖公章+密封）。

联系人：邱老师 020-84233792

资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科

- 项目内容：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏一体机 | 3 | 安卓系统 |
| 2 | 机箱箱 |  |  |
| 3 | 监控软件一套 |  |  |
| 4 | 手术计时模块 | 3 | 手术计时为正计时，可预设手术时间，达到手术设定时间后字体变色并闪烁，提醒手术已超时 |
| 5 | 麻醉计时模块 | 3 | 麻醉计时为倒计时,可预设麻醉时间，当设定时间减为零，字体变色并闪烁，提醒麻醉超时并开始正计时显示超出的部分时间 手术计时跟麻醉计时可设置、复位、开始计时及暂停 |
| 6 | 时针模块 | 3 | 北京时间、可分界面及多界面组合。界面任意放大、缩小，自由拖拽、方便于医护人员观看并记录。 |
| 7 | 空调控制模块 | 3 | a.温湿度显示\温湿度设定\空调启停\值机\正负压切换\机组运行\机组故障报警\高效阻塞报警\正负压运行状态 b.一拖多功能(多面板共用一台机组) c.主从站通讯、ID号、通讯波特率等参数可设置 d.通讯、硬接线合为一体，可通过设置选择与自控柜连接方式 程序包含多种空调特殊工作模式（风管电加热/风机盘管） |
| 8 | 电话通讯模块 | 3 | a.电话功能：能实现普通免提电话功能，包括免提通话、电话重播、来电免打扰，可设置电话喇叭音量 b.一健呼叫功能：可现场预设置电话分机号码及相对应的科室名称，一键拨号，方便快捷。 |
| 9 | 背景音乐模块 | 3 | a. 连接手术室护士站背景音乐功放系统 b. 单独的开关控制已经音量调节 C．设置消防报警及消防报警强插优先。 |
| 10 | 群呼模块 | 3 | .群呼功能：该功能和电话拨打方式一样，主要用于手术室、护士工作站及 医生工作室人员以广播的形式发通知、找人等等，电话交换机有该功能和 外加电话群呼音频接收器才能实现，群呼号码可以在综合设置里快速拨 号，修改群呼号与交换机里实际号码一致。 注:电话群呼接收器作用-当有人拨打群呼号码时，强制开启手术室天花喇叭 音量为最大实现广播，挂机后音频接收器关闭天花喇叭音量，音量将恢复 到原始状态。 |
| 11 | 气体监测模块 | 3 | a.含正常、过低及过高三种状态指示 b.报警输出时，状态指示灯闪烁并蜂鸣器发出声响 可止响 |
| 12 | 照明模块 | 6 |  |
| 13 | 手术室电源控制模块 | 3 |  |
| 14 | 观片灯控制模块 | 3 |  |
| 15 | 手术中控制模块 | 3 |  |
| 16 | 废气排放控制模块 | 3 |  |
| 17 | 备用模块 | 6 |  |
| 18 | 控制线路重新拉布接线 | 3 |  |
| 19 | 书写台一体 | 3 |  |
| 20 | 安装调试费用 |  |  |
| 合计: |  |  |  |

声明：本公告所述的功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗教学设备市场调研参考所用。

五、报名企业须具备的条件：

1.具有独立法人资格，有固定的办公和工作场地，能独立承担法律责任；

2. 具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加此项采购前三年内，在经营中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件；

7. 其他必须具备的资质。

六、报名资料（所有资料均需盖公章）：

注：报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、代理商公司名称、项目联系人姓名及手机号码、生产厂家、设备产地、设备型号。

1．具体资料明细（按如下顺序排列）：

（1）报名企业公司证件：含公司营业执照、医疗器械经营许可证等，公司对授权代表的授权书，附授权代表身份证复印件等有关证件；

（2）产品资料：产品彩页、产品详细参数及配置清单、医疗器械注册证和登记表（在国家相关网站查询打印件加盖公章）、产品的生产厂家授权函（原则上要求厂家或一级代理参与，生产厂家直接参与除外）等；

（3）各产品报价单：须列明品牌厂家、规格型号、配置清单（可报不同档次的产品）；

（4）所报产品需配套一次性试剂/耗材使用的，提供已在广东省或广州市医用耗材交易平台备案及试剂/耗材单价并提供平台编码；

（5）所报产品可否收费，提供使用单位收费情况或产品适用的收费编码；

（6）销售记录（对应产品型号，需提供证明，如发票、合同、中标通知书），近三年全国知名口腔医院或三甲公立医院的记录资料为佳；

七、如需组织现场市场调研会议，将另行通知已报名企业。

八、召开现场市场调研会议，供应商当天需出示绿码进医院参与调研工作。

注：有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。如有虚假、违规行为，一经发现，将列入我院供应商黑名单。